广州白云山明兴制药有限公司

用户需求书

设备名称：    气体透过量测试仪

拟稿人：

部门审核：

审批人：

审核时间：

气体透过量测试仪用户需求标准

目 录

1.简介	2

2.招标范围及内容	2

3.设备应该符合以下指南/标准	3

4.设备性能要求	3

5.软件要求	5

6.确认要求	5

7.维护要求	6

8.交货验收	7

9.安装及服务	7

10.投标方须知	8

11.联系方式	10

# 1.简介

本用户需求书（URS）是广州白云山明兴制药有限公司所编写的气体透过量测试仪用户需求标准，适用于本企业的气体透过量测试仪的采购、安装调试、验证、验收、售后服务等。

本次采购的气体透过量测试仪，由广州白云山明兴制药有限公司质量控制部使用，主要应用于公司的物料、中间产品和成品的因《药包材国家标准》要求塑料类药包材需检验氧气透过量，涉及我公司外购药包材类型有：药用铝箔、聚氯乙烯固体药用硬片、药用低密度聚乙烯袋、聚酰胺/铝/聚氧乙烯冷却冲压成型固体药用复合硬片、聚酯/铝/聚乙烯药用包装用复合膜、聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片等分析工作。气体透过量测试仪必需广泛符合各国GMP以及各国药典的规定，供应商应在规定的时间内完成并达到公司需求的设计目标和可接受的质量标准。在本URS中本公司仅提出基本的技术要求和系统的基本功能要求，并未涵盖和限制供应商提供的系统和服务具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、配置。供应商应在满足本URS的前提下提供能够达到的更高标准和功能的高质量系统及其相关服务。供应商提供的系统应满足中国有关设计、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与供应商所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。

同时，这份用户要求文件也是开展相关验证工作的基础，包括： IQ 草案和报告、OQ 草案和报告、PQ 草案和报告。

# 2.招标范围及内容

气体透过量测试仪，包括软件及硬件部分。

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 气体透过量测试仪：能够快速精准地完成《中国药典》2020版、《国家药包材标准》YBB00082003-2015、《中国药品检验标准操作规范》、GMP附录《计算机系统》内要求使用气体透过量测试仪的常规项目检测，并能由操作者实行简单的维修以及日常维护。 | 必需★ |
|  | - 供应商选择：生产制造商/全国总代理/地区总代理（一级代理） - 代理公司须有所代理仪器设备的制造商对该仪器设备的授权书 - 提供企业资质：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、特种仪器生产许可证、质量管理体系认证、政府部门鉴定证书等。 | 必需★ |
|  | 气体透过量测试仪主要配置：（配置应为同等或以上级别） - 气体透过量测试仪-压差法 1台 - 台式电脑（带鼠标、键盘）1台 - 打印机 1台 - 符合GMP要求的专业测试软件 1套 - 取样器1个 - 真空泵1套、密封脂1只、金属连接管1套、减压阀1个、通讯线1套、管接附件1套 | 必需★ |

# 3.设备应该符合以下指南/标准

| 需求编号 | ## 需求内容 | ## 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | ## 法规要求： ## 《药品生产质量管理规范》2010年修订及附录； ## 《中华人民共和国药典》（2020年版）； ## 《中国药品检验标准操作规范》（2015年版）； ## 国家药包材标准YBB00082003-2015 ## 参考ISPE制药工程指南及附录等规范、指南。 | ## 必需★ |
|  | ## 其他管理规程： ## 符合本公司《实验室原始数据的管理》、《计算机管理细则》等规定。 | 必需★ |
|  | 仪器上应有名称、型号、制造厂名、出厂日期等标牌。 | 必需★ |
|  | ### 各开关、按钮、按键等功能键应正常。 | 必需★ |

# 4.设备性能要求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 气体透过量测试仪工作条件 - 电源电压：220V±10％，频率，50±10HZ - 实验室温度：15~40℃（无需恒温） - 相对湿度：≤90% | 必需★ |
|  | 技术要求 - 压差法测试原理，适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体O2、CO2、N2透过量、透过系数等阻隔性参数的测量。符合GB/T 1038-2000、YBB 00082003、ISO 15105-1、ISO 2556、ASTM D1434、JIS K7126-1等标准要求； - 试样数量 3件；3个国际知名品牌真空传感器；3个样品测试数据各自独立； - 测量范围：0.01～50,000 cm3/ m2•24h•0.1MPa（可扩展到150，000cm3/ m2•24h•0.1MPa）； - 测量误差：0.01 cm3/ m2•24h•0.1MPa； - 试验温度：15℃～50℃；温控误差：±0.5℃； - 真空误差：0.1Pa；测试腔真空度：<5 Pa； - 高压室自动恒压并保持压差，压力范围：5KPa~120KPa；数字化自动控压，压力误差：±0.2 KPa； - 用中国食品药品检定研究院的高、中、低阻隔标准膜检测，3次重复测试与标准膜定值偏差＜5%； - 试样尺寸 Φ96 mm；透过面积 50cm2； - 气源压力 0.1 MPa～0.7 MPa接口尺寸 Φ6 mm聚氨酯管 | 必需★ |
|  | 控制系统要求 - 具有自检功能 - 设备断电时，检测数据自动保存。 - 独立显示各个腔的运行参数。 - 结束方式：自动结束（定时结束、智能判断、结果稳定性）、人工结束； - 全自动测试：设置试验温度、压力参数后，一键测试； - 全程监控， 实时显示压力-时间曲线、透过率-时间曲线，温度-时间曲线。实时记录，采样率可达1次/S; - 测试过程应可靠稳定，管道、薄膜不应出现冷凝，气密性好，不锈钢管道、接口有醒目标识，对实验室环境要求不高。 | 必需★ |
|  | 向第三方计量机构提供仪器的温度、压力、真空及标准膜等要素的计量 | 必需★ |
|  | 断电恢复供电后，机器不能自动开机，必须人工启动。 | 必需★ |
|  | 过载保护、以及故障提示等智能配置，保证用户的操作安全。 | 必需★ |
|  | 测试腔具有样品边缘防侧漏功能； | 必需★ |
|  | 具备断路、短路保护。 | 必需★ |
|  | 联机及脱机状态下均有打开权限及定时自动锁定功能 | 必需★ |
|  | 设备的人工操作部位不应有锋利的边缘和尖角。 | 必需★ |
|  | 设备在使用过程中不产生静电堆积。 | 必需★ |
|  | 设备其他安全性能符合国家相关仪器安全标准。 | 必需★ |

# 5.软件要求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 电脑软件控制系统，有专用软件进行数据获取、处理、汇总及归档。 | 必需★ |
|  | 计算机软件符合GMP《计算机化系统》要求，具有用户管理、权限管理，数据审计追踪等功能。 | 必需★ |
|  | 操作软件支持多语言，其中必须包含中文 | 必需★ |
|  | 符合cGMP/GLP 和21 CFR Part 11 等关于数据完整性的法规要求 | 必需★ |
|  | 可实现进行全面的数据安全备份还原功能。 | 必需★ |
|  | 支持大量批数据处理和批数据重新处理以及综合报告、个性化报告模式 | 必需★ |
|  | 仪器设备故障和维护情况应由内置电子跟踪系统自动记录 | 必需★ |
|  | 软件在系统下可编写和测试的软件，支持多窗口、多任务的操作模式 | 期望 |
|  | 在仪器设备使用寿命内，制造商免费提供软件升级。 | 期望 |

# 6.确认要求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 工作站软件须进行IQ, OQ 和PQ 。供方提供整套仪器验证资料（符合我国现行GMP及美国FDA要求），包括仪器的IQ、OQ和软件的IQ、OQ确认；待安装运行确认通过后，与需方共同完成仪器和软件的性能确认（PQ）。供方提供3Q相关验证资料。 | 必需★ |
|  | IQ\OQ\PQ电子版文件至少在FAT前发给客户进行修改和批准，生效后由供应商与客户在生产现场共同进行IQ\OQ确认；PQ由客户负责，厂家协助完成。供应商提供完成所有阶段的验证报告。 安装确认（IQ） 􀂾 安装测试规范＋结果 􀂾 硬件测试规范＋结果 􀂾 测试仪表证书及校正报告 􀂾 验证报告以及签名 􀂾 培训文件 运行确认(OQ) 􀂾 功能测试规范＋结果 性能确认(PQ) 对仪器软硬件执行PQ。 | 必需★ |
|  | 确认过程使用到的标准物质、试剂或计量器具应由供应商提供 | 必需★ |
|  | 仪器仪表工具应提供出厂检验合格证。 | 必需★ |

# 7.维护要求

描述硬件和软件维护服务，包括：易于操作和维护，扩展能力（软件），预期寿命和长期的服务。供应商应提供维护保养计划表，至少包含以下内容：

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| - U | 供应商须提供文件清单，所有文件资料均须中文或英文及中文译本各1份，书面文件或电子版均可。 | 必需★ |
| - U | 提供仪器和控制系统验证所需资料：IQ、OQ验证报告文件，PQ验证方案文件（供方协助需方共同完成），出厂测试合格证、测试及检定证书等。 | 必需★ |
| - U | 供应商提供一套完整纸质版仪器技术资料和电子版文档一份，文件内容清晰、易懂，操作人员、维护人员据此能独立操作。 | 必需★ |
|  | 仪器技术资料应包括以下内容： - 产品合格证。 - 设备手册，手册中应包括设备操作说明书、电气使用说明书、外形图和安装尺寸图等相关支持文件，且应采用简体中文。 - 维护保养保证操作规程或维护维修手册。 - 装箱单。 - 备品备件及维修工具清单。 | 必需★ |
| - U | 供应商须提供附属配件清单，两年内易耗品建议清单。 | 必需★ |
| - U | 供应商须提供软件安装光盘一套，安装说明书1份。 | 必需★ |
| - U | 供应商须提供维护保养项目清单和维护周期。 | 必需★ |
| - U | 供应商须协助购方编写仪器设备标准操作规程及维护保养SOP。 | 必需★ |
| - U | 供应商需提供仪器使用1年之内易损坏备品零件。 | 必需★ |
| - U | 供应商需提供仪器维护保养工具一套。 | 必需★ |

# 8.交货验收

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 被包装的仪器设备在包装容器内不应产生松动、碰撞或转动。包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动。保证仪器设备在运输时安全无损。 | 必需★ |
|  | 为了便于运输，仪器设备包装可以一台一箱。当产品分多箱包装时，随机文件应放入主机箱内，主机箱上标明有几个附件箱。机器到货清单必须详列每装箱内容物。 | 必需★ |
|  | 仪器到达需方指定地点，拆箱时供应方必须陪同使用方指定人员进行拆箱，并填写仪器拆箱验收清单，完成拆箱后供需双方现场人员须在仪器拆箱验收清单签字确认；如果供应方授权使用方自行拆箱，拆箱后发现仪器有任何损坏、缺失，供应方应负全部责任。 | 必需★ |
|  | 仪器设备到达购方现场后进行验收，必须符合国家强制计量技术参数指标。 | 必需★ |
|  | 仪器设备到达购方现场后进行验收，必须符合购方合同技术参数指标。 | 必需★ |
|  | SAT 报告、设备验证文件及其他资料应随设备一同到货。 | 必需★ |
|  | 供应商应在设备就位5个工作日内派人来进行调试。若不能及时来人，应提前告知客户，双方进行协商。 | 必需★ |
|  | 如果仪器安装调试不合格，供方需重新更换仪器，并且不能影响需方检验任务。 | 必需★ |
|  | 供应商派遣的调试人员应具有相当的资质，并有资质证明。 | 必需★ |
|  | 设备交货地点：广州市海珠区工业大道北48号 | 必需★ |

# 9.安装及服务

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 机器到货拆箱时供应商必须陪同购方现场人员进行拆箱。 | 必需★ |
|  | 机器订购后供应商必须负责到货运送、搬运、安装。安装期间供应商至少一人全程配合完成安装。 | 必需★ |
|  | 机器到货运送、搬运、安装至完成技术转移事宜之各项费用应由供方负责，购方仅提供必要协助。 | 必需★ |
|  | 机器到货，购方通知供应商来厂安装日期起，应在15个自然日内完成安装调试和验收。 | 必需★ |
|  | 供应商仪器设备安装人员，在安装仪器设备过程中，充分考虑各种外在因素，提出良好的安装环境建议。 | 必需★ |
|  | 仪器设备安装完毕，供应商安装人员需对仪器设备进行调试，直至仪器设备正常运转。 | 必需★ |
|  | 供应商进厂安装仪器设备须遵守购方实验室管理规则。 | 必需★ |
|  | 安装调试经购方验收合格后，质量保证期一年，由制造商服务中心提供终身维修；保修期内，对仪器设备质量问题进行免费维修或更换相应零配件，并承担产品维修、技术支持、仪器往返运输、人员上门以及更换零部件所造成的费用。 | 必需★ |
|  | 如保质期内因仪器设备故障而造成停机时间累计达1个月，本机的保质期延长3个月；如保质期内因仪器设备故障而造成停机累计达3个月及以上时，供应商负责更换全新无瑕疵的同型号货物。停机时间从报修至修复完毕后的时间来计算。 | 必需★ |
|  | 对仪器的故障应该立即响应。接受服务请求后，供应商应该在2小时内做出回应，4小时内提出处理意见和解决方案，需要寄发配件的，需要供应商发运配件的，应以最快的方式进行派送。需到购方实验室进行维修的，制造商工程师需72小时内到达现场进行维修。 | 必需★ |
|  | 供应商为购方提供长期有效的维护保养服务、及维护保养计划。 | 必需★ |
|  | 在保修期外，供应商提供终身免费的技术支持及使用指导服务。 | 必需★ |
|  | 供应商提供免费现场安装调试和操作人员的现场技术培训（包括：仪器设备工作原理、维护、保养、具体操作等）。仪器供方公司每年有定期培训或技术交流研讨会时，应书面邀请用户相关技术人员进行免费培训。 | 必需★ |
|  | 仪器设备安装调试与培训相结合，同步进行。由供应商人员在安装调试过程中对购方相关人员在现场进行培训，使其对仪器设备的性能有初步了解，并能独立操作。 | 必需★ |

# 10.投标方须知

## 10.1投标费用

投标人应承担其投标书准备和递交所涉及的一切费用，无论是否中标，招标人对上述费用不负任何责任。

## 10.2投标价格

投标价格应包括气体透过量测试仪软件及硬件部分和随机配件，及相关制造、运输、包装、保险费、税费（包括关税、增值税）以及设计、安装、调试和现场验收、培训、技术服务（包括使用说明书，产品合格证书，IQ、PQ及FAT报告等资料）及质保期保障等项目的全部费用及利润。

- 10.3交货期和付款方式

投标的货物的交货期为合同签订生效后的40个工作天。付款方式：设备安装调试完毕并经验收合格后付合同价款的95%（现金或支票），剩余5%作为质保金，待质保期满后一次性付清。

- 10.4投标文件内容及要求

a.详细阐述所推荐设备具体配置清单，并标明型号规格、品牌和价格；

b.适用范围、外形尺寸、技术参数、性能参数、及配套装置的性能、技术参数；

c.质量保证、技术支持、售后服务等相关承诺；

d.企业营业执照（正、副本）、生产(经营)许可证、税务登记证、资质证书、《投标单位概况》、销售业绩清单、专利发明证书、质量体系认证证书等，我方对上述盖骑缝章复印件有疑问时投标单位需提供原件供核对；

e.投标报价一览表、分项一览表（到货价格）、交货期。

f.报价方需将本用户需求书盖章后附在报价书内，以密封形式于2021年3月19日前邮寄到我方。

- 10.5 评标方法

| 项目 | 项目权重 | 评分原则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 40% |  |
| 交货期 | 4% |  |
| 质量及性能 | 35% |  |
| 业绩和经验 | 6% |  |
| 服务 | 10% |  |
| 单位资质和能力 | 5% |  |
| 总则 | 招标方可根据实际情况对评标原则进行更改 |  |

在价格优先基础上，对质量及性能、业绩和经验、服务等进行综合考虑。

# 11.联系方式

a.单位名称：广州白云山明兴制药有限公司

b.地址：广州市海珠区工业大道北48号

c.联系人：张宏开(设备工程部)

d.联系电话：020-84307251