广州白云山明兴制药有限公司

用户需求书

设备名称：     总有机碳测定仪

拟稿人：

部门审核：

审批人：

审核时间：

总有机碳测定仪用户需求标准

目 录

1.简介	2

2.招标范围及内容	2

3.设备应该符合以下指南/标准	3

4.设备性能要求	3

5.软件要求	4

6.确认要求	5

7.维护要求	6

8.交货验收	6

9.安装及服务	7

10.投标方须知	8

11.联系方式	9

1.简介

本用户需求书（URS）是广州白云山明兴制药有限公司所编写的总有机碳测定仪用户需求标准，适用于本企业的总有机碳测定仪的采购、安装调试、验证、验收、售后服务等。

本次采购的总有机碳测定仪，由广州白云山明兴制药有限公司质量控制部使用，主要应用于公司的纯化水，注射用水，清洁验证淋洗水等样品的总有机碳测定分析工作。该总有机碳测定仪必需广泛符合各国GMP以及各国药典的规定，供应商应在规定的时间内完成并达到公司需求的设计目标和可接受的质量标准。在本URS中本公司仅提出基本的技术要求和系统的基本功能要求，并未涵盖和限制供应商提供的系统和服务具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、配置。供应商应在满足本URS的前提下提供能够达到的更高标准和功能的高质量系统及其相关服务。供应商提供的系统应满足中国有关设计、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与供应商所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。

同时，这份用户要求文件也是开展相关验证工作的基础，包括： IQ 草案和报告、OQ 草案和报告、PQ 草案和报告。

# 2.招标范围及内容

总有机碳测定仪，包括软件及硬件部分。

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 总有机碳测定仪：能够快速精准地完成《中国药典》2020版、JJG821-2005、《中国药品检验标准操作规范》内要求使用总有机碳测定仪的常规项目检测，并能由操作者实行简单的维修以及日常维护。 | 必需 |
|  | 供应商选择：生产制造商/全国总代理/地区总代理（一级代理） 代理公司须有所代理仪器设备的制造商对该仪器设备的授权书 提供企业资质：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、质量管理体系认证、政府部门鉴定证书等。 | 必需 |
|  | 总有机碳测定仪主要配置：（配置应为同等或以上级别） 总有机碳测定仪主机 1台 60位以上自动进样器 计算机 1台 打印机 1台 控制软件 1套 验证用标准物质 3Q标准认证服务 1套 仪器正常使用和日常维护标配所需的附件、备件包、耗材和技术文件等1套 | 必需 |

# 3.设备应该符合以下指南/标准

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 法规要求： 《药品生产质量管理规范》2010年修订及附录； 《中华人民共和国药典》（2020年版）； 《中国药品检验标准操作规范》（2015年版）； JJG821-2005总有机碳测定仪检定规程 参考ISPE制药工程指南及附录等规范、指南。 | 必需 |
|  | 其他管理规程：符合本公司《实验室原始数据的管理》等规定。 | 必需 |
|  | 仪器上应有名称、型号、制造厂名、出厂日期等标牌。 | 必需 |
|  | 各开关、按钮、按键等功能键应正常。 | 必需 |

# 4.设备性能要求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 总有机碳测定仪工作条件 电源电压：220V±10％，频率，50±10HZ 实验室温度：5~35℃ 相对湿度：30%~70%。 | 必需 |
|  | 技术要求 ★检测器测定原理：湿化学法（加热-紫外线-过硫酸盐）氧化和非色散红外检测（NDIR）； 测量范围：TC：0~3500mg/L，IC：0~3500mg/L； 测量精度应CV≤1.5%（重复精度）；检测限应≤0.5μg/L； 测定时间：TC约为4分钟，IC约为4分钟； 进样方式：自动进样器进样； 进样量：350~ 20400 µL（可变）； ★主机配备IC预去除功能 主机完成，内部注射器部件自动添加酸并吹扫； ★主机配备自动稀释2－50倍，在注射器内完成稀释； | 必需 |
|  | 控制系统要求： ① 仪器开机应具备自检功能； ② 有专用软件进行数据获取、处理、汇总及归档； ③ 操作软件应满足GMP/GLP和21 CFR Part 11等关于全面审计追踪和分权限管理要求、电子签名、数据安全的要求； ④ 配置专业图文数据库，进行全面的数据安全备份还原功能； ⑤ 支持大量批数据处理和批数据重新处理以及综合报告、个性化报告模式。 | 必需 |
|  | 设备表面便于清洁，不能有清洁死角。 | 必需 |
|  | 仪器应经过计量检定，并提供有资质的校验合格证书和出厂合格报告。 | 必需 |
|  | 设备及系统的安装应符本公司相应专业、规章、企业标准等要求。 | 必需 |
|  | 设备及系统的安装应符FDA颁布的新版GMP附录——《计算机化系统》 | 必需 |
|  | 设备的人工操作部位不应有锋利的边缘和尖角。 | 必需 |
|  | 设备危险可动零部件应装有防护罩 | 必需 |

# 5.软件要求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 符配置符合GMP要求的软件，功能包括：仪器控制功能、数据采集功能、创建编辑实验方案功能、数据分析功能、数据导出和出具报告功能、安全管理功能等 | 必需 |
|  | 系统应能够控制用户的访问，要求用户必须通过用户名和密码登录系统；应能够对用户密码策略进行设置，例如密码的长度、复杂性、强制过期的周期、不可重复；应提供不少于三级的账户权限创建功能，系统应当能够对用户进行权限分配，系统应当支持尽可能细致的权限分配功能，用户可以根据实际管理要求对软件各种操作权限进行分配；应能够支持角色权限的保存，用户可以根据管理要求将固定的权限绑定为某种特定的用户类型，只需要将用户选为某种用户类型，将自动获得该用户类型的所有权限；应能够设定无操作自动登出的时间策略。 | 必需 |
|  | 系统能够支持审计追踪功能，审计追踪应为强制而自动的，每个用户在登录系统后的各种操作都应当能够被审计追踪功能自动记录下来，功能应当分为系统审计追踪和项目审计追踪两类，分别进行查看，任何人无法被删除、覆盖、修改 | 必需 |
|  | 系统应当能够支持原始数据如测量数据，检查数据，审计追踪数据分类进行自动备份，自动上传，同时可通过原始数据阅读器进行查阅 | 必需 |
|  | 仪器设备故障和维护情况应由内置电子跟踪系统自动记录 | 必需 |
|  | 应具有原文件数据及原始文件查看器，并具有导出PDF文件与原始文件版本比较功能，确保数据完整性且不被窜改，原始数据、审计追踪数据。 | 必需 |
|  | 系统应具有电子签名功能，电子签名的内容包含签名者姓名，日期，时间，签名的含义（复核，审批，职责，身份确定）或其他原因，等等 | 必需 |
|  | 电子签名不能被删除，复制，转移或被伪造。 | 必需 |
|  | 系统必须保证电子签名对于用户是独一无二的且需要通过用户的账户和密码进行验证 | 必需 |
|  | 仪器应具有中文操作系统 | 必需 |
|  | 自动设定最佳测定条件：做标准曲线时，软件会根据浓度范围推荐适当进样体积。做未知样时，软件会根据所选标准曲线推荐适当进样体积 | 必需 |
|  | 对一个样品测定，可选择最多三条标准曲线，软件将根据结果，自动选择最佳标准曲线。 | 必需 |
|  | 对于同一样品重复测定中的异常值，软件会自动排除。当初设的测定次数完成后，测定结果的重复性不能达到设定误差范围内时，软件会自动追加测定次数，直到满足误差要求或者达到设定的最大重复次数为止。 | 必需 |
|  | 测定完成后，如果需要选择其他标准曲线时，也无需重新测定样品，软件中直接选择其他标准曲线，即可对结果重新计算。 | 必需 |
|  | 打印报告应至少包含样品名称，批号，检测温度，检测结果，操作人员及检测日期和时间。 | 必需 |
|  | 在仪器设备使用寿命内，制造商免费提供软件升级。 | 必需 |

# 6.确认要求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 仪器须进行IQ, OQ 和PQ 。供方提供整套仪器验证资料（符合我国现行GMP要求），包括仪器的IQ、OQ和软件的IQ、OQ确认；待安装运行确认通过后，与需方共同完成仪器和软件的性能确认（PQ）。供方提供3Q相关验证资料。 | 必需 |
|  | IQ\OQ\PQ电子版文件至少在安装前发给客户进行修改和批准，生效后由供应商与客户在生产现场共同进行IQ\OQ确认；PQ由客户负责，厂家协助完成。供应商提供完成所有阶段的验证报告。 安装确认（IQ） 􀂾 安装测试规范＋结果 􀂾 硬件测试规范＋结果 􀂾 测试仪表证书及校正报告 􀂾 验证报告以及签名 􀂾 培训文件 运行确认(OQ) 􀂾 功能测试规范＋结果 性能确认(PQ) 对仪器软硬件执行PQ。 | 必需 |
|  | 确认过程使用到的标准物质、试剂或计量器具应由供应商提供 | 必需 |
|  | 仪器仪表工具应提供出厂检验合格证。 | 必需 |

# 7.维护要求

描述硬件和软件维护服务，包括：易于操作和维护，扩展能力（软件），预期寿命和长期的服务。供应商应提供维护保养计划表，至少包含以下内容：

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| U | 供应商须提供文件清单，所有文件资料均须中文或英文及中文译本各1份，书面文件或电子版均可。 | 必需 |
| U | 提供仪器和控制系统验证所需资料：IQ、OQ验证报告文件，PQ验证方案文件（供方协助需方共同完成），出厂测试合格证、测试及检定证书等。 | 必需 |
| U | 供应商提供一套完整纸质版仪器技术资料和电子版文档一份，文件内容清晰、易懂，操作人员、维护人员据此能独立操作。 | 必需 |
|  | 仪器技术资料应包括以下内容： 产品合格证。 设备手册，手册中应包括设备操作说明书、电气使用说明书、外形图和安装尺寸图等相关支持文件，且应采用简体中文。 维护保养保证操作规程或维护维修手册。 装箱单。 备品备件及维修工具清单。 | 必需 |
| U | 供应商应提供产品独立的标识，包括货号、批号、有效期等信息 | 必需 |
| U | 供应商须提供维护保养项目清单和维护周期。 | 必需 |
| U | 供应商须协助购方编写仪器设备标准操作规程及维护保养SOP。 | 必需 |
|  | 供应商需提供仪器使用1年之内易损坏备品零件。 | 必需 |
| U | 供应商需提供仪器维护保养工具一套。 | 期望 |

# 8.交货验收

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 被包装的仪器设备在包装容器内不应产生松动、碰撞或转动。包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动。保证仪器设备在运输时安全无损。 | 必需 |
|  | 为了便于运输，仪器设备包装可以一台一箱。当产品分多箱包装时，随机文件应放入主机箱内，主机箱上标明有几个附件箱。机器到货清单必须详列每装箱内容物。 | 必需 |
|  | 仪器到达需方指定地点，拆箱时供应方必须陪同使用方指定人员进行拆箱，并填写仪器拆箱验收清单，完成拆箱后供需双方现场人员须在仪器拆箱验收清单签字确认；如果供应方授权使用方自行拆箱，拆箱后发现仪器有任何损坏、缺失，供应方应负全部责任。 | 必需 |
|  | 仪器设备到达购方现场后进行验收，必须符合国家强制计量技术参数指标。 | 必需 |
|  | 仪器设备到达购方现场后进行验收，必须符合购方合同技术参数指标。 | 必需 |
|  | SAT 报告、设备验证文件及其他资料应随设备一同到货。 | 必需 |
|  | 供应商应在设备就位5个工作日内派人来进行调试。若不能及时来人，应提前告知客户，双方进行协商。 | 必需 |
|  | 如果仪器安装调试不合格，供方需重新更换仪器，并且不能影响需方检验任务。 | 必需 |
|  | 供应商派遣的调试人员应具有相当的资质，并有资质证明。 | 必需 |
|  | 设备交货地点：广州市海珠区工业大道北48号 | 必需 |

# 9.安装及服务

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 机器到货拆箱时供应商必须陪同购方现场人员进行拆箱。 | 必需 |
|  | 机器订购后供应商必须负责到货运送、搬运、安装。安装期间供应商至少一人全程配合完成安装。 | 必需 |
|  | 机器到货运送、搬运、安装至完成技术转移事宜之各项费用应由供方负责，购方仅提供必要协助。 | 必需 |
|  | 机器到货，购方通知供应商来厂安装日期起，应在15个自然日内完成安装调试和验收。 | 必需 |
|  | 供应商仪器设备安装人员，在安装仪器设备过程中，充分考虑各种外在因素，提出良好的安装环境建议。 | 必需 |
|  | 仪器设备安装完毕，供应商安装人员需对仪器设备进行调试，直至仪器设备正常运转。 | 必需 |
|  | 供应商进厂安装仪器设备须遵守购方实验室管理规则。 | 必需 |
|  | 安装调试经购方验收合格后，质量保证期应不少于1年，由制造商服务中心提供终身维修；保修期内，对仪器设备质量问题进行免费维修或更换相应零配件，并承担产品维修、技术支持、仪器往返运输、人员上门以及更换零部件所造成的费用。 | 必需 |
|  | 如保质期内因仪器设备故障而造成停机时间累计达1个月，本机的保质期延长3个月；如保质期内因仪器设备故障而造成停机累计达3个月及以上时，供应商负责更换全新无瑕疵的同型号货物。停机时间从报修至修复完毕后的时间来计算。 | 必需 |
|  | 对仪器的故障应该立即响应。接受服务请求后，供应商应该在2小时内做出回应，4小时内提出处理意见和解决方案，需要寄发配件的，需要供应商发运配件的，应以最快的方式进行派送。得到维修需求信息后2个工作日内到现场。 | 必需 |
|  | 在保修期外，供应商提供终身免费的技术支持及使用指导服务。厂家负责设备终身维修和备件提供。 | 必需 |
|  | 设备供应商负责所有技术指导、电话咨询及人员培训，包括：操作、设备维护、设备性能及问题解答。仪器供方公司每年有定期培训或技术交流研讨会时，应书面邀请用户相关技术人员进行免费培训。 | 必需 |
|  | 仪器设备安装调试与培训相结合，同步进行。由供应商人员在安装调试过程中对购方相关人员在现场进行培训，使其对仪器设备的性能有初步了解，并能独立操作。 | 必需 |
|  | 设备供货地点为买方现场，供方负责运输、保险及其所产生的费用 | 必需 |
|  | 设备供应商应定期进行回访，解决设备使用中可能出现的问题，排除潜在的故障，使设备保持良好的工作状态。 | 必需 |

# 10.投标方须知

## 10.1投标费用

投标人应承担其投标书准备和递交所涉及的一切费用，无论是否中标，招标人对上述费用不负任何责任。

## 10.2投标价格

投标价格应包括气体透过量测试仪软件及硬件部分和随机配件，及相关制造、运输、包装、保险费、税费（包括关税、增值税）以及设计、安装、调试和现场验收、培训、技术服务（包括使用说明书，产品合格证书，IQ、PQ及FAT报告等资料）及质保期保障等项目的全部费用及利润。

## 10.3交货期和付款方式（需要讨论）

投标的货物的交货期为合同签订且收到预付款生效后的180个日历天内。付款方式：合同签订后一周内预付合同价款的30%货款（现金），货到需方指定地址后，设备安装调试完毕并经验收合格后付合同价款的60%（现金），剩余10%作为质保金，待质保期满后一次性付清。

## 10.4投标文件内容及要求

a.详细阐述所推荐设备具体配置清单，并标明型号规格、品牌和价格；

b.适用范围、外形尺寸、技术参数、性能参数、及配套装置的性能、技术参数；

c.质量保证、技术支持、售后服务等相关承诺；

d.企业营业执照（正、副本）、生产(经营)许可证、税务登记证、资质证书、《投标单位概况》、销售业绩清单、专利发明证书、质量体系认证证书等，我方对上述盖骑缝章复印件有疑问时投标单位需提供原件供核对；

e.投标报价一览表、分项一览表（到货价格）、交货期。

f.报价方需将本用户需求书盖章后附在报价书内，以密封形式于2022年  月  日前邮寄到我方。

## 10.5 评标方法

| 项目 | 项目权重 | 评分原则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 35% |  |
| 交货期 | 4% |  |
| 质量及性能 | 35% |  |
| 业绩和经验 | 6% |  |
| 服务 | 15% |  |
| 单位资质和能力 | 5% |  |
| 总则 | 招标方可根据实际情况对评标原则进行更改 |

在价格优先基础上，对质量及性能、业绩和经验、服务等进行综合考虑。

# 11.联系方式

a.单位名称：广州白云山明兴制药有限公司

b.地址：广州市海珠区工业大道北48号

c.联系人：张宏开(设备工程部)

d.联系电话：020-84307251